Signal(s) Used : Mg Ka, Mn Ka, Ni Ka, Fe Ka, Si Ka, Ca Ka, Al Ka, Ti Ka
Spectromers Conditions : Sp4 TAP, Sp5 LIF, Sp3 LLIF, Sp5 LIF, Sp1 LTAP, Sp2 PET, Sp4 TAP, Sp2 PET
Full Spectromers Conditions : Sp4 TAP(2d= 25.745,K= 0.00218), Sp5 LIF(2d= 4.0267,K= 0.000058), Sp3 LLIF(2d= 4.0267,K= 0.000058), Sp5 LIF(2d= 4.0267,K= 0.000058), Sp1 LTAP(2d= 25.745,K= 0.00218), Sp2 PET(2d= 8.75,K= 0.000144), Sp4 TAP(2d= 25.745,K= 0.00218), Sp2 PET(2d= 8.75,K= 0.000144)
Column Conditions : Cond 1 : 15keV 60nA
Date : 28-Oct-2013
User Name : sx
Setup Name : lucy_ol_24oct2013.qtiSet
Comment :
Analysis Date : 25/10/2013 17:34:03
Project Name : Lucy Tweed
Sample Name : 24 October 2013
Pha Parameters :
  Bias	Gain	Dtime	Blin	Wind	Mode
  Sp4(Mg Ka)	1317	2728	3	2074	2433	Inte
  Sp5(Mn Ka)	1822	364	3	1007	399	Inte
  Sp3(Ni Ka)	1821	359	3	560	816	Inte
  Sp5(Fe Ka)	1822	364	3	1007	399	Inte
  Sp1(Si Ka)	1301	2639	3	2008	2194	Inte
  Sp2(Ca Ka)	1303	917	3	890	2548	Inte
  Sp4(Al Ka)	1317	2728	3	2074	2433	Inte
  Sp2(Ti Ka)	1303	917	3	890	2548	Inte
Peak Position : Sp4 38517 (-500, 500), Sp5 52203 (200, 1.0221), Sp3 41166 (-250, 300), Sp5 48080 (-250, 300), Sp1 27737 (-500, 300), Sp2 38382 (-300, 250), Sp4 32477 (-500, 500), Sp2 31419 (-350, 250)
Current Sample Position : X = 20434 Y = -28063 Z = -110
Standard Name :
 Mg On Olivine (St. Johns)
 Mn On Mn
 Ni On NiO
 Fe On Fayalite
 Si, Ca On Diopside
 Al On Cor
 Ti On Rutile
Standard composition :
 Olivine (St. Johns) = O : 43.4%, Mg : 29.7%, Si : 19.1%, Mn : 0.1%, Fe : 7.4%, Ni : 0.3%
 Mn = Mn : 100.%
 NiO = Ni : 78.5839%, O : 21.4161%
 Fayalite = O : 31.405%, Si : 13.783%, Fe : 54.812%
 Diopside = O : 44.5%, Mg : 11.2%, Si : 25.9%, Ca : 18.4%
 Cor = O : 47.1%, Al : 52.9%
 Rutile = Ti : 59.95%, O : 40.05%
Calibration file name :
 Mg : Olivine (St. Johns)_Mg_Mg015.calDat
 Mn : Mn_Mn_Mn003.calDat
 Ni : NiO_Ni_Ni001.calDat
 Fe : Fayalite_Fe_Fe001.calDat
 Si, Ca : Diopside_Si_Si_Ca002.calDat
 Al : Cor_Al_Al016.calDat
 Ti : Rutile_Ti235.calDat
Beam Size : 1 µm